| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanül, kan gazı örneklemesinde ve kan basınç monitörizasyonunda periferik arterde kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kanül PTFE'den (virgin teflon) veya poliüretandan imal edilmiş olmalıdır. - Kanül kilitlenebilir veya korumalı kilitlenebilir çeşitleri olmalıdır. - Kanül en az 16G kalınlığında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kanülün dış çapı en az 0,9mm ve uzunluğu en az 45 mm olmalıdır. - Kanülün mandreninin kesik ucu ile kanül ucu arası mesafe kısa olmalıdır. - Kanül, iğne damar duvarını travmatize etmeyecek ve üç aşamada şekillendirilmiş sivrilikte olmalıdır. - Kanül ucu atravmatik olmalıdır. - Kanül, flow switch (akım kesme) özelliğine sahip olmalı, mekanizma tek elle kullanılabilmeli ve kırmızı renk kodlu olmalıdır. - Kanülde, kanın geri kaçışı, kanla bulaş ve hava embolisi riskini önleyebilmek için açma kapama düğmesi olmalıdır. - Kanül sabitlemenin rahatlıkla yapılabilmesi için kanatların yumuşak, rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olması gerekir. - Kanülün ambalajı açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır. - Kanül intravenöz kateter yerine de kullanılabilmelidir. - Kanül ile artere girişim yapılırken iğne ile katater arasında sıyrılma, kıvrılma, bozulma olmamalıdır. - Kanülün işlem sırasında ve sonrasında bütünlüğü bozulmamalıdır. - Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |