| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kan gazı örneklemesinde ve kan basınç monitörizasyonunda periferik arterde kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün kateterinin materyali, Poliüretan (PU), Teflon (PTFE), Polietilen (PE) Polieter blok amid (PEBA-PEBAX) çeşitlerinden üretilmiş olmalıdır. - Ürünün 16G, 17G, 18G, 19G, 20G, 22G, 24G boyutları olmalıdır. - Ürünün kateri 2 -30cm aralığında uzunluklarda çeşitleri olmadır. - Ürünün kateterinin dış çapı 0.7-2mm aralığın da olmalıdır. - Ürünün iğne uzunluğu 2 cm-8cm aralığında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır; - 1 adet kateter, - 1 adet guidewire (kılavuz tel) 0.30-1.1mm çapında 20-60cm aralığında uzunluğunda ve düz olmalıdır. - 1 adet ilk girişim iğnesi olmalıdır. - Ürünün kateteri radyoopak yapıda olmalıdır. - Ürün, arter uygulamalarda kullanılmak üzere tek lümenli, olmalıdır. - Ürün iğnesi geliştirilmiş ucu sayesinde işlem esnasında daha az penetrasyon gücü uygulanmasına imkân tanımalıdır. - Ürün kateterinin üzerinde sütur kanatları bulunmalıdır. - Kateter, hasta üzerinde az 21 gün kalabilmelidir. - Kateter kullanımı sırasında kink yapmamalıdır. Materyal hafızalı olmalı, bükülme halinde tekrar eski haline dönebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Yüklenici firma istenildiğinde, ürünün hasta üzerinde en az 21 gün kalabildiğini kanıtlar nitelikte teknik doküman sunmalıdır. - Ürün açılırken strerilliği bozulmayacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürünlere ait tüm içerik tek ambalaj içinde, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |