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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ultrason yardımı altında koryon villus örneklemesi için kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Set iki iğneden oluşmalıdır. Guide iğnesi 17-21G çapında en az 15cm uzunluğunda, numune almak için kullanılacak iğne ise 19-23G çapında ve guide iğnesinin içinden geçecek şekilde uyumlu, en az 20cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kilitlenme mekanizmalı aspirasyon enjektörü bulunmalıdır. Enjektör kilidi mutlaka çalışır halde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. İğne ucu, ultrasonografi görüntüleme ekipmanı kullanılırken görünürlüğü sağlanacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. İğne ucu çift kademe kesimli, kesinlikle doku travması yaratmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Tek kullanımlık, steril, orijinal paketler halinde olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.



