| ## SMT Temel İşlevi: | - Hastaların vücut ısısını korumak, hipotermiyi önlemek veya tedavi etmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün yetişkin, pediatrik ve yenidoğan için çeşitleri olmalıdır. - Ürünün tam vücut, alt ekstremite, üst ekstremite, sağ lateral, sol lateral litotomi ve kardiyak çeşitleri olmalıdır. - Ürünün tam vücut için olan çeşidinde; - Yetişkin boy en az 185cm, eni en az 90cm - Yenidoğanda boy en az 90cm, eni ise en az 60cm - Pediatrik boy en az 140cm, en ise80 cm olmalıdır. - Alt ekstremite olan çeşidinde; Boyu en az 130cm, eni en az 90cm olmalıdır. - Üst ekstremite çeşidinde; Boyu en az 60cm, eni en az 190cm olmalıdır. - Ürün nonwoven materyalin polipropilen veya polietilen materyal ile lamine edilmesinden üretilmiş olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün radyolusen özellikte olmalıdır. - Ürün lateks içermemelidir. - Cihaz güvenli hasta ısıtma amacıyla tasarlanmış olmalıdır. - Cihaz aktif ısıtma sağlayan sıcak hava üfleyerek konvektif ısıtma özelliğinde olmalıdır. - Cihaz birlikte kullanıldığı battaniyelerde uniform bir dağılım sağlamalıdır. - Cihaz 32 veya 34C derece, 38(±1) veya 40C derece, 43 veya 45C derece veya 47C derece olmak üzere en az 3 adet ısı ayarına sahip olmalıdır. - Cihaz üzerinde ısı ayar düğmesi seçildiğinde o ısıya ait ışık yanmalıdır veya cihaz üzerindeki ekrandan seçilen ilgili sıcaklık değeri görülebilmelidir. Isı ayalarındaki tolerans en fazla (±3) C° olmalıdır. - Cihazda veya hortum çıkışında bulunan sensör cihazın ayarlanan ısıda çalıştığını doğrulamalıdır. - Cihaz içerisinde bulunan filtre 0,3 Va veya microna kadar filtreleme özelliğine sahip olmalıdır. - Cihaz ameliyathane içerisinde taşınmasını kolaylaştıracak ve kullandığı battaniyelerin muhafazasını sağlayacak üzerine monte edilebildiği orijinal arabasıyla verilmelidir veya serum askısına, yatak başlarına monte edilebilir özellikte olmalıdır. - Cihaz üzerinde hata (fault) ve aşırı ısınma (overtemp) uyan ışıkları veya ilgili ekran görseli bulunmalıdır. - Cihazın alarm sistemi hata anında devreye girmeli ve ses ile uyarı yapmalıdır. Alarmı devrede olması durumunda cihaza verilen komutlar bloke edilmelidir. - Cihaz üzerinde bulunan hortumun battaniye bağlantı noktasında battaniyelerin bağlanacağı nokta tanımlanmış olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olacaktır. - Ürünün sözleşme süresi içerisinde 200 adet sarf karşılığında hastaneye 1 adet hasta ısıtma cihazı kullanım için verilmelidir. - Yüklenici firma tarafından sarf karşılığı kuruma teslim edilen cihazların kullanımı en fazla 12 ay olmalıdır. |