| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, intravenöz uygulamalarda kullanılmak için dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 14G-26G aralığında boyları olmalıdır. - Ürünün, portlu veya korumalı portlu veya üç yollu musluklu veya kapalı sistem uzatma hattı korumalı olmak üzere dört çeşidi olmalıdır. - Ürünün, port kapağı veya kanül kanatları uluslararası renk kodlu olmalıdır. - Ürünün, kanül kısmı teflon (PTFE/FEP) veya poliüretan olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün iğne kısmı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Ürünün korumalı portlu olan çeşidi; - Kullanıcı yaralanmalarını önlemek amacıyla iğne ucu kullanıcı müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak plastik veya metal bir koruyucu aparat ile kendiliğinden kilitlenmelidir. - Koruyucu mekanizması kanülün içerisinde olmalı, kanülün dış görünüşünü ve ebadını değiştirmemelidir. - Plastik dış kılıf kolay fonksiyon için özel formda ince çeperli ve yüksek akım hızlı PUR’dan yapılmış olmalıdır. - Koruyucu mekanizma iğne ile bir bütün halinde, ayrılmadan çıkmalıdır. - Ürün non-toksik ve non-pirojenik özellikte olmalıdır. - Ürün kanülünün ucu atravmatik olmalı, kanül ciltten ve damar içinden geçerken kolay ilerleyebilecek kayganlıkta ve kıvrılmayacak özellikte olmalıdır - Ürün X-ray ışınlarına karşı radyoopak özelliği taşımalıdır. - Üründe geri kaçışı engelleyen özellikte bir enjeksiyon valf/kapak bulunmalıdır. - Ürünün enjeksiyon port kapağı yerine iyi oturmalı, kan sızdırmamalı ve kullanılmadığı zamanlarda da kontaminasyonu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün, iğne koruyucu kapağının ucu kapalı olmalıdır. - Ürünün, tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar olmalıdır. - Ürün de kan gelişini görmeyi engelleyici ek aparat olmamalıdır. - Ürünün luer-lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır. - Ürünün arkasında, hidrofobik kan tutucu veya kan tutucu aparat olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün sterilliği bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır - Ürün tekli steril ambalajda, 50 veya 100 adetlik paketlerde olmalıdır. - Ürün TSE EN ISO 10555-1, 5 standartlarında belirtilen özelliklerde olmalıdır. |