|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, cerrahi işlem sırasında koter kullanım esnasında oluşan akımın hastaya ve sağlık personeline zarar vermesini önlemek üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün yenidoğan, pediatrik ve yetişkin boyları olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün cilde kolay yapışan, esnek yapıda köpük malzemeden yapılmış olmalıdır. 2. Ürün ıslanınca ciltten ayrılmamalı, kaldırıldığında rezidü bırakmamalıdır. 3. Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. 4. Ürünün bir ucunda koter kablosunun bağlanabileceği aparat olmalıdır. 5. Ürünün iletken alanı en az 120 cm² olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Her 10 adet koter plağına karşılık 1 adet en az 2 metre uzunluğunda, hastanede bulunan cihaz ile uyumlu koter plağı kablosu verilmelidir veya kendinden kablolu ürünler için kablo talep edilmemelidir. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 3. Ürün paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. 4. Koter plakları aliminyum folyo malzeme ile tek tek veya çoklu poşetler şeklinde paketlenmiş olmalıdır. 5. Kabloların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. |

**SMT1099 KOTER PLAĞI, ÇİFT ÇIKIŞLI**