| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün serumların tedaviden arta kalan kısmının atılmasını engellemek, temiz saklanmasını sağlamak, hava almasını ve sıvının geri kaçmasını engellemek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün metal parça ve lateks içermemelidir. - Ürünün kullanımı sırasında konteynır içindeki sıvının kontamine olmasını önlemek için adaptör üzerinde tek yönlü çek valf bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürünün sıvı yolu hacmi 0.085(±0.01) ml'den büyük olmamalı, böylece sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir. - Ürün konteynırdan sıvı alımına izin vermeli fakat sıvı vermeye izin vermemelidir. - Ürün gövdesi iç kısmının görünmesine izin vermeli ve şeffaf olmalıdır. - Ürün basınç gerektirmeden yolu açabilmelidir. - Enjektörün bağlandığı uçta valf bulunmalıdır ve valf kapaksız olmalıdır. - Seruma giren adaptör ilk kullanım sırasında çıkarılmak üzere kapakla korunmuş olmalı, paket açılırken adaptöre el değmemelidir. - Ürünün yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içteki silikon ile dış plastik arasında seviye farkı ve boşluk olmamalıdır. - Ürünün sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır. - Ürün güvenli ve ayrılmaz biçimde adaptöre monte olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünün enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çalışmalar en az 1 haftalık güvenliğe işaret etmeli, ihale dosyasına eklenmelidir. - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |