| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kan ve sıvı ısıtmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün standart ve hızlı akış sağlayan çeşitleri olmalıdır. - Standart hızdaki setlerin priming volümü en az 4ml(±2), en fazla 40ml olmalıdır. - Yüksek hızlı setlerin priming volümü en az 50ml(±2), en fazla 150ml olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Setin uzunluğunu en az 120 cm olmalıdır. - Hastaya verilen sıvı/kan, set boyunca hiçbir şekilde başka bir sıvı ile temas etmemeli ve ısıtıcı cihazın içerisine girmeden hastaya iletilebilme veya ısıtma kanalı boyunca alüminyum plakalar üzerinden kuru ısı yöntemiyle ısıtabilmelidir. - Set, ısıtma sıvısını alıp verebilecek bir konnektör vasıtasıyla cihaza bağlanmalıdır. - Setin cihaz bağlantısı proksimalinde bir enjeksiyon portu bulunmalıdır. - Setin her iki ucu da luer yapıda olmalı, ayrıca bir klemp bulunmalıdır. - Set karşılığı teslim edilen cihazlar; - Operasyon sırasında ve sonrasında kan infüzyonu ve transfüzyonunda, - Beslenme ve yıkama çözümlerinde, - Kan geri beslemesi ve diyaliz sıvıları aktarımlarında, - İntravenöz infüzyon uygulamalarında uygulanabilmelidir. - Cihaz, “sürekli(continuous)” çalışma modunda kullanılmalı, kısa ve uzun infüzyon veya transfüzyon esnasında da kullanılabilmelidir. - Cihaz, çoklu mikro işlemcileri yardımıyla; - Yüksek doğrulukta sıcaklık değerlerini kontrol edebilmelidir. - Alarm limit testlerini yapabilmelidir. - Alarm limit aşım durumlarında sesli ve görsel alarm vermelidir. - Cihaz akış hızı 5 ile 100 mm aralıkta sıvıları 33-41°C aralığında veya 39°C (±2) ‘ye kadar ısıtabilmeli, 43°C (±2)’yi aşan sıcaklıklarda, güvenlik amacıyla otomatik olarak ısıtma işlemini sonlandırabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Hastaya giden veya ısıtma sıvısının ısısı dijital olarak cihazın LED ekranından izlenebilmelidir. - Cihaz 100- 240 V veya 220-240V olmalıdır, 50-60Hz de çalışabilmelidir. - Cihazın serum askılığına takılabilmesi için askı aparatı bulunmalıdır. - Cihaz kompakt ve en fazla 3.5 kg ağırlığında olmalıdır. - Cihazın ölçüleri en fazla 285x210x195 mm (±10) olmalıdır |
| ## Genel Hükümler: | - Setler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Setleri sağlayacak olan firma her 200 adet set için 1 adet cihaz kullanım için verilecektir. |