SMT1125 İNFÜZYON POMPA SETİ, ÇİFT YOLLU, IŞIĞA DİRENÇLİ


	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, gün ışığından etkilenebilecek ilaçların ve solüsyonların korunabilmesi amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Set renkli opak malzemeden üretilmiş olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Set çift yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda ve ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
4. Setin ikinci yolu (sıvı giriş yeri) standart hastane seti ve enjektörlerine uyumlu olmalıdır.
5. Pompa seti kaset mekanizmalı olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalama odasına sahip olmalıdır. 
6. Set ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır ve gönderimde sıvı miktarında değişken sapma oranı %3’ü geçmemelidir 
7. Setin kaset mekanizması 2 ml ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır.
8.  Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır, bu sayede sistem enfeksiyondan hem gönderilen ilaç hem de ortam kontaminasyondan korunmalıdır.
9. Set infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.
10. Set pompadan çıkarıldığında otomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir. 
11. Set, pompasız kullanıma da uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır. 
12. Set steril ve non-projenik olmalıdır. 
13. Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine, distal basınç ölçüm sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır. 
14. Kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır. 
15. Kaset mekanizması sayesinde set, gönderim esnasında ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşulları altında 48 saat sorunsuz kullanıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	16. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
18. Yüklenici firma her 75 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. 
19. Cihazlar setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakılacaktır. Bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.




