SMT1127 ENTERAL POMPA SETİ, YIKAMALI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Setin uzunluğu en az 250 cm olmalıdır.
3. Beslenme torbası en az 1000 ml beslenme ürünü alabilmeli ve 1000 ml yıkaması bulunmalıdır. 

	
	4. Torba üzerinde volüm skalası olmalıdır.  
5. Torbanın ürün dolumu yapılan ağzı üst kısmında olmalıdır.[image: ] Torba askıda kaldığı süre boyunca müdahalesiz açılmamalıdır.
6. Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Setin ucunda tüm beslenme tüplerine uyumlu üniversal uç bulunmalıdır.
8.  Setin cihaza takılan parçaları birbirinden ayrılmaz olmalıdır.
9. Beslenme torbası ve pompa seti birbiri ile uyumlu olmalıdır.[image: ]
10. Setin bir tarafı şeffaf olmalıdır. 
11. Set dışına çıkan sıvı ya da mama en fazla 3cc olmalıdır. 
12. Setin hasta bağlantı hattında kapaklı ikinci bir uygulama portu olmalı veya set ile birlikte uygulama portu yanında verilmelidir.
13. Ürün karşılığında verilecek cihazlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
a. Pompa istendiğinde yıkamalı ya da yıkamasız setlerle çalışabilmeli ve yıkamalı setler için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır.
b. Pompa en az 1 ml/saat'ten başlayarak istenilen miktarda besini verebilecek kapasitede olmalıdır. 
c. Pompa belirlenen aralıklarla yıkama yapabilmelidir.[image: ]
d. Besleme ayarı saatte 1ml – 400ml arasında, 1ml’lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
e.  Yıkama sıvısı ayarı 1ml – 500ml arasında, 1ml’lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
f. Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabilmelidir.



	Teknik Özellikleri: 

	g. Pompa bolus (kesikli besleme ve yıkama) özelliğine sahip olmalıdır.
h. Bataryanın durumu pompa ekranında görülebilmelidir. 
i. Pompa’nın kullanıcıyı yönlendiren bir ekranı olmalı ve bu ekranın Türkçe dahil değişik dil seçenekleri olmalıdır.
j. Pompanın ekranı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı olmalıdır.
k. Pompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yüklenebilmesi için uygun bir data girişinin olması gerekmektedir.
l. Hastaya verilmiş olan besin ve yıkama solüsyonunun 72 saate kadar bilgisini saklayabilmelidir.
m. Set dolum işlemi kullanıcının zaman kazanmasını sağlamak amacı ile otomatik olarak yapılabilmelidir.
n. Hastanın taşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, baş aşağı vs.) besleme yapmaya devam edebilmelidir.
o. Bekleme modu olmalı süre 5dk üstüne çıktığında alarm vermelidir.
p. Cihaz tıkanıklıkları algılamalı ve alarm vermelidir.
q. Dahili bataryası ile 125ml/saat besleme ayarında en az 8 saat çalışabilmelidir. 


	Genel Hükümler:
	14. Ürünler steril veya nonsteril olup temiz oda standartlarında üretilmiş olmalı (ISO Class7 veya Class8) oda yüzey ve hava biyo kontaminasyon ölçümleri ve mikrobiyolojik yeterlilik raporları olmalı, bu raporlar Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Akredite kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır ve gerekli evraklar istenildiği zaman sunulabilmelidir.
15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
16. Setleri sağlayacak olan firma her 100 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. 
17. Cihazlar setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakılacaktır. 
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