	SMT Temel İşlevi: 
	1. Herhangi bir nedenle ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Torba en az 1000 ml kapasiteli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Beslenme ürününün konulduğu torbanın kapağı olmalıdır. 
4. Kolay dolum ve kullanıma elverişli sert bir boyuna sahip olmalıdır. 
5. Sağlam ve güvenilir asma halkası olmalıdır. 
6. Torba üzerinde kolay okunabilir değerler olmalıdır. Torba üzerine hasta bilgilerini doz miktarını ve tedaviyi uygulayan personel bilgilerinin yazılabileceği alan veya hasta etiketi bulunmalıdır.
7. Setin alt yolunda koruyucu kapak olmalıdır.
8. Set büküldüğünde eski halini tekrar alacak şekilde olmalıdır. 
9. Setin pompaya yerleştirilmesinde kolaylık sağlayan tutma yeri olmalıdır.
10. Setin motor etrafında dolanmasını kolaylaştıran tutacak veya silikon askısı olmalıdır. 
11. Set pompadan ayrıldığında serbest akışı engelleyecek güvenlik valfi olmalıdır veya damlama haznesi ve setin bağlantısı arasında elle kapanan yuvarlak klemp (Roller Klemp) olmalı veya setin dizaynı serbest akışı önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Bu sayede serbest akış önlenmelidir. Damlama haznesi ve setin bağlantısı sehven olacak ayrılmalara karşı en az 2 bağlantı noktası ile güvenlik sağlamalıdır. 
12. Ürün karşılığında verilecek cihazlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
a. Cihaz transport sırasında her pozisyonda rahatlıkla çalışabilmelidir
b. Cihaz peristaltik özelikte olmalıdır. 
c. Cihazın her türlü serum askısına uyması için klemp (sabitleme aparatı) mekanizmasına sahip olmalıdır.





	Teknik Özellikleri: 

	d. Cihazda ürünün gittiğinin gözle takibine izin veren renkli tutacak askısı veya dijital ekranı veya damlama haznesi olmalıdır.
e. Cihaz sesli ve görsel olarak tıkanma, şarj eksikliği, mama bitti ve girilen doz ayarı tamamlandı alarm özeliklerine sahip olmalıdır. 
f. Cihaz merkezi elektrik şebekesine bağlı olmadan kendi şarj kaynağıyla 250ml/h hızda 12 saat veya 125ml/h hızda 15 saat veya 25ml/h da 6 saat çalışabilmelidir.
g. Cihaz geniş led ekrana sahip olmalı ışıksız gece ortamında dahi ekranı net bir şekilde okunabilmeli veya gece ortamında aydınlatmalı ekrana sahip olmalıdır. 
h. Cihaz, programlanabilen en az 1 saate 400-500 ml gönderebilecek beslenme hızı moduna sahip olmalıdır ve ekranında bu değerler görülebilmelidir
i. Toplam doz ayarı 1 ml-3000 ml arasında ayarlanabilmeli bu artış/azalış kademeleri 1 derece kademe artış/azalışıyla olmalıdır. Ekranında bu değerler anlık olarak görülebilmelidir


	Genel Hükümler:
	13. Ürünler steril veya nonsteril olup temiz oda standartlarında üretilmiş olmalı (ISO Class7 veya Class8) ve gerekli evraklar istenildiği zaman sunulabilmelidir.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. [bookmark: _GoBack] Setleri sağlayacak olan yüklenici firma her 75 set için 1 adet sete uyumlu cihaz vermek zorunda veya set üzerinde analog saatlik giden volüm ayar vanası bulunmalıdır.
16. Cihazlar setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakılacaktır. 




