

SMT1132 SET, POMPA, TEK YOLLU, IŞIĞA DİRENÇLİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Set, damar yolundan verilen ışığa duyarlı ilaç ve sıvılarının birim zamandaki miktarının, belirli akışkanlık hızında verilmesini sağlayan cihazlara takılabilen set olarak tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Setin ilaç temas yüzeyi PVC, poliüretan ve/veya PE materyalinde oluşmalıdır. Set içerisinde pompa mekanizması ile temas eden kısım uluslararası standartlarda kabul edilen silikon hammaddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün tek yollu olmalıdır.
4. Ürün ışığa dirençli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Set DEHP ve Latex içermeyen hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. 
6. Setin toplam uzunluğu en az 210 cm olmalıdır.
7. Setin damlama haznesi tabanında 15 µ filtre bulunmalıdır.
8. İnfüzyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, sivri, delici uçlu olmalıdır.
9. İnfüzyon pompa damla sensörüne uygun, ideal, üst damla bölmesi olmalıdır. 
10. Setin ucu, luer-lock bağlantılı olmalıdır.
11. Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
12. Işığa maruz kalacak kısımlar, damla haznesi dahil ışıktan korumalı olmalıdır.
13. Tedavinin standardizasyonu sağlamak ve uygulanan ilaçların uluslararası kabul edilen sapma oranlarının optimum seviyede kalmasını sağlamak amacıyla cihaz ve set uyumlu olmalıdır.
14. Setin üzerinde ani durumlarda ilaç verebilmek sette oluşabilecek havayı çıkartmak için 1 adet enjeksiyon portu bulunmalıdır.
15. Cihaz kapağı açıldığında cihaz üzerinde serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya set üzerinde, pompa mekanizması ile uyum sağlayan mekanizmadan çıkarıldığı anda serbest akışı önlemek için otomatik olarak kapanan serbest akış valfi veya klemp bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	16. Yüklenici firma her 125 set için 1 adet cihaz vermek zorundadır. 
17. Yüklenici firma cihazları, setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakacaktır.
18. [bookmark: _GoBack]Cihazlar, birden fazla bölgeye ayrılmış illerde ilgi bölge içerisindeki hastaneler arasında devir yapılabilinecektir.
19.  Ürün steril tekli paketlerde olmalıdır.
20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 



