| SMT1160 STENT, TRAKEAL, SİLİKON, DÜZ, İNCE DUVARLI |  |
| --- | --- |
| ## SMT Temel İşlevi: | - Stent, trakeal işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stentler tamamen uzun süreli implant grade silikondan üretilmiş olmalıdır. - Stentte çelik, nitinol gibi maddeler bulunmamalıdır. - Stentler 29 günden uzun süre vücutta kalabilen özellikte olmalı ve tekrar çıkarılabilmesi için bir süre limiti olmamalıdır. İşlem esnasında çıkarıldığında tekrar takılabilir olmalıdır. - Stentin duvar kalınlığı en az 1 mm en çok 1.5 mm olmalıdır. - Hastanın anatomisine göre firma gerekli çap ve uzunluktaki stenti temin edebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent paketinin içerisinde stentin implante edilebilmesi için tek kullanımlık steril ambalajda, medikal seviyeli en az 1 ml silikon yağ bulunmalıdır. - Stentin mukozoya tutunması için olan ayaklar (tırnaklar) yüksekliği 1 mm’yi çapı 2 mm’yi geçmemelidir. Stent boyunca 4 (dört) sıra çepeçevre anti-migrasyon ayaklar(tırnaklar) olmalıdır. - Operasyon sırasında hastanın anatomisine göre stentin boyu kısaltılabilir özellikte olmalıdır. - Migrasyon riskini düşürmek ve stent takma aparatına yerleştirilebilmesi için sadece trakeal kısmının mukozaya temas eden yüzeyinde silikon ayaklar (tırnaklar) olmalıdır. - Stentin proksimal ve distal uçları; mukozal temizliği sağlamak ve sekresyonun stenti tıkamasını engellemek için iç bükey yapıda olmalıdır. - İç yüzeyi sekresyonu tutmamak için düz ve pürüzsüz olmalıdır. Stentin içi silikon bazlı nanoteknolojik tabaka veya silikon bazlı hidrofobik bir tabaka ile kaplanmış olmalıdır. - Stent trakeaya yerleştirildikten sonra uygun pozisyona getirilebilmesi ve distal ve proksimal uçları kolayca tutabilmesi için görülebilir özellikte olmalı mukozadan rahatlıkla ayırt edilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril paketlerde olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |