| ## SMT Temel İşlevi: | - Stentler trakea, bronşlar ve karinada kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Stent paketinin içerisinde stentin implante edilebilmesi için medikal seviyeli en az 1 ml Silikon yağ bulunmalıdır. - Stentler tamamen birinci sınıf medikal silikondan üretilmiş olmalıdır. - Stentler 29 günden uzun süre vücutta kalabilen özellikte olmalı ve tekrar çıkarılabilmesi için bir süre limiti olmamalıdır. - Trakeada ve bronşlarda maksimum hava yolu açıklığı sağlayabilmesi için stent duvar kalınlığı 1mm-1,5mm arasında olmalıdır. - Her bir ayağın (tırnak) yüksekliği 1mm ve çapı 2mm’yi geçmemelidir. - İç yüzeyi sekresyonu tutmamak için düz ve pürüzsüz olmalı; silikon bazlı nano teknolojik bir madde ile veya silikon bazlı hidrofobik bir tabaka ile kaplanmış, obstrüksiyon riski minimuma indirilmiş olmalıdır. - Y stent intrakeal bacak boyu en az 110 mm, her bir bronş bacak boyu en az 50 mm olmalı, bacaklardan birine yön belirleyici işaret ya da yazı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Migrasyon riskini düşürmek için stent boyunca dikey konumda en az üç sıra silikondan oluşan anti migrasyon radyo-opak ayaklar (tırnaklar) yer almalıdır. - Stentler trakea, bronşlar ve karina düzeyinde var olan stenozu açmak üzere Y şeklinde dizayn edilmiş olmalıdır. - Stentin arka tarafı trakeaözofagiyal duvarda travma yaratmaması için ayaksız (tırnaksız) olmalıdır. - Stentin proksimal ve distal uçları; mukozal temizliği sağlamak ve sekresyonun stenti tıkamasını engellemek için iç bükey yapıda olmalıdır. - Stentler doğru yerleştirilebilmesi ve lokalizasyonun görülebilmesi için tamamen şeffaf olmalıdır ve radyolojik olarak da görüntülenebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Stent boyu, hastanın anatomik bulgusuna göre vaka sırasında istenilirse kısaltılabilecek özellikte olmalıdır. - Stentler implante edildikten sonra, gerektiğinde ters ve düz forsepsler ile ileriye yahut geriye doğru kolaylıkla pozisyonlandırılabilmeli veya çıkartılabilmelidir gerektiğinde tekrar yüklenebilir özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |