| ## SMT ## Temel İşlevi: | - Pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeden arteriyel yolla sürekli kardiyak debi ve hemodinamik takip yapmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; monitorizasyon amacıyla tekli basınç izleme seti ve/veya kardiyak output ölçüm sensörü içermelidir. Basınç izleme seti ile birlikte sunulan konnektör, ilgili cihaza ait bağlantı kablosu ile uyumlu olmalıdır. Sistem; tek bir bağlantı kablosu aracılığıyla hasta başı monitörüne bağlanabilmeli veya hasta başı monitöründen elde edilen verileri görüntüleyebilmek amacıyla uygun ara bağlantı kabloları ile çalışabilir özellikte olmalıdır. - Ürün femoral, brakial ve radial arter kateter seçenekleri olmalıdır veya arter hattından tekli basınç kiti ile kullanıma uygun olmalıdır veya herhangi bir arter hattına bağlanabilen sensör özelliğinde veya hasta başı monitörüne (verileri alabilmek için) tek bir kablo ile bağlanabilir özellikte olmalıdır. - Ürün minimal invaziv puls kontür analizi teknolojileriyle çalışan temel hemodinamik veya gelişmiş hemodinamik analiz yapan çeşitlerinden biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikler: | - Ürün, latex içermemelidir. - Ürün ile verilecek cihaz minimal invaziv puls kontür analizi veya basınç kayıt analiz (PRAM) teknolojisi ile çalışmakta ve pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeden sürekli kardiyak debi ve hemodinamik takip yapabilmelidir. - Ürün, seldinger tekniği ile arterlerden yerleştirilerek kullanılabilmelidir veya seldinger tekniğine ihtiyaç duymadan hasta başı monitörü veya arter basınç hattı üzerinden ölçüm yapabilmelidir. |
|  | - Arteriyel Kardiyak Output Sensörü – Temel Hemodinamik İzlem parametrelerini ölçmelidir: - Cardiac Output (CO) - CI (Cardiac Index) - Stroke Volume (SV) - Stroke Volume Variation (SVV) ve/veya Pulse Pressure Variation (PPV) - Mean Arterial Pressure (MAP) - Heart Rate (HR) - Gelişmiş Hemodinamik İzlem; Temel hemodinamik parametrelere ek olarak kardiyak performans, kontraktilite ve ventrikülo-arteriyel etkileşimi değerlendiren ileri düzey parametreleri ölçebilen sistemleri kapsar. - CO (Cardiac Output) - CI (Cardiac Index) - DO2 (Oksijen Sunum Değeri) - SV (Stroke Volume) - SVV (Stroke Volume Variation) - PPV (Pulse Pressure Variation) - SVR (Systemic Vascular Resistance) - SVRI (Systemic Vascular Resistance Index) - MAP (Mean Arterial Pressure) - HR (Heart Rate) - CPI (Cardiac Power Index) - CPO (Cardiac Power Output) - Dp/dt (Left Ventricular Contractility) - Ea (Arteriyel elastans) - CCE (cardiac cycle efficiency) |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır. - Her 100 adet ölçüm seti karşılığında, uhdesi firmada kalacak şekilde cihaz kurumun kullanımına bırakılacaktır. - Cihazda çıkacak bir problemde, mağduriyete yol açmayacak şekilde sağlık tesisinin bildiriminden itibaren en fazla yedi iş günü içinde firma tarafından yenisi ile değişim sağlanmalıdır. |