| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün mevcut vakum sistemleri ile uyumlu olarak kan veya sekresyon gibi organik ve enfekte atıkları toplamak için üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün aspirasyon sondasının ucu vakum kontrollü veya kontrolsüz olmalıdır. - Ürünün standart uçlu, sump uçlu veya ince uçlu olmalıdır. - Ürünün torbasının jelleştiricili ve jelleştiricisiz formları olmalıdır. - Ürünün aspirasyon torba hacmi, 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün hortumu bir ucunda tek el ile vakum kontrolüne olanak tanıyan çıkarılabilir çam ağacı konnektör bulundurmalı ve en az 180 cm uzunluğunda ve iç çapı en az 4 mm, dış çapı en fazla 8,5 mm olan, iki ucu ajutajlı, şeffaf özellikte olan bu hortum torba ile aynı paket içerisinde verilmelidir. - Ürün seti içerisinde aspirasyon sondası bulunmalıdır. - Ürün, vakum sırasında hortum ezilip kıvrılmamalıdır. - Ürünün hortumu ile uç uyumlu olmalı ve hava kaçağı yapmamalıdır. - Ürünün hortumu ve uç ayrılabilir özellikte olmalıdır. - Ürün ucu dokuyu tahriş etmeyecek şekilde oval olmalıdır. Uç kısımda dokuyu zedeleyecek çapaklar olmamalıdır. - Ürünün uç kısmı sağlam, şeffaf sert plastikten yapılmış olmalıdır. - Ürünün aspirasyon sondasının ucunda en az 4 tane delik olmalıdır. - Ürünün aspiratör ucu, yankauer aspirasyon (doku retraksiyonu yapmalı) gücüne sahip olmalıdır. - Ürünün aspiratör ucu, 150(±15) derece açılı olmalıdır. - Ürün hortumun aspiratör ucu ve aspiratörün makinaya bağlantısı (konnektör) fleksible (esnek) lümeni daraltmayan yapıda olmalıdır. - Ürünün aspiratör hortumu sağlık tesisinde kullanılan cihaz ya da sisteme uyumlu olmalıdır. Uyumsuz olanlar için uygun bağlantı konnektörü her bir set ile birlikte edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı kadar yüklenici firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait aksesuar montajı, bakım ve onarımı yapmakla yükümlüdür. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |