SMT1209 ASPİRASYON TORBASI, HORTUM DAHİL


	SMT Temel İşlevi: 
	1. Mevcut vakum sistemleri ile uyumlu olarak kan veya sekresyon gibi organik ve enfekte atıkları toplamak için üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Aspirasyon torba hacmi, 1000-3000 ML aralıklarında olmalıdır.
3. Aspirasyon torbasının jelleştiricili ve jelleştiricisiz formları olmalıdır.
4. Aspirasyon torbasının üzerinde en az 1, en fazla 4 port bulunmalıdır.
5. Aspirasyon torbası jelleştirici olan formunda torba içerisinde jelleşmeyi sağlayan madde olmalıdır.
6. Aspirasyon hortumunun en az bir ucu ajutajlı olmalı ve diğer ucu tek el ile vakum kontrolü sağlayan çam ağacı konektörüne sahip olmalıdır.
7. Aspirasyon hortumu en az 180cm uzunluğunda, iç çapı en az 4mm, dış çapı en fazla 8,5mm ve şeffaf yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Aspirasyon torbası üzerinde dökülme ve yanlış bağlantı riskini önlemek amacıyla hasta portu, seri bağlantı portu, vakum ve numune alma portlarından en az 1, en fazla 4 port bulunmalı ve bu portlar yazılı veya görsel olarak kullanıcıyı yönlendirmelidir.
9. Aspirasyon torbası dikişsiz veya dikişli (ısı, lazer, ultrasonik), yekpare ve şeffaf olup et kalınlığı patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalı, kapak kısmı torba ile entegre ve kapak kenarında kanisterden çıkarmayı kolaylaştırmak için tutma kulakçığı bulunmalıdır.
10. Aspirasyon torbasının üzerinde tam dolum gerçekleştikten sonra kullanılmak üzere bir kapama sistemi olmalıdır. Sistem gerektiğinde tandem bağlantıya elverişli olmalıdır.
11. Aspirasyon torbası üzerindeki hasta portu, ambalajın içerisinden çıkan ve hasta hortumunun kıvrılıp bükülmesini engelleyen 90 derece açılı ekstra konnektöre uyumlu olmalı ve aspire edilen sıvının hazne içerisine süzülerek dökülmesini sağlamak amacıyla konik yapıda olmalı veya ‘anti reflü valf’ bulundurmalıdır.
12. Kanisterler dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Üzerinde hacim göstergesi bulunmalıdır.
13. Torba üzerinde tek yönlü valf veya içerisinde hidrofobik yapıda filtre bulunmalıdır.
14. Torbalarla birlikte teslim edilecek mobil taşıyıcıların;
a. En az 5 tekerli ayakları olup bu ayaklardan en az 3 tanesi kilitlenebilir olmalıdır. 
b. Tekerlekler taşıyıcıya rahat hareket imkânı sağlamalıdır.
            c. 4 adet kanister aynı anda taşıyıcıya monte edilebilir özellikte olmalıdır.
            d. Mobil taşıyıcı boyalı, paslanmaz metal veya sert plastikten olmalıdır.
             e. Ayaklarla, kanisterlerin monte edildiği gövdenin birleşim yeri sağlam olmalı, ağırlık merkezinin değişmesinden etkilenmemelidir.

	Genel Hükümler:
	15. [bookmark: _GoBack]Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Ürünün kullanılması için gerekli tüm aksesuarlar aynı ambalaj içinde mevcut olmalıdır.
16. Torbaların kullanılması için gerekli tüm aksesuarları hastanenin ihtiyacı kadar yüklenici firma ücretsiz olarak teslim edecek olup, sisteme ait aksesuar montajı, bakım ve onarımı yapmakla yükümlüdür.
17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.


	
