| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yumuşak yapıdaki dokuyu yapıştırmak, güçlendirmek veya hemostaz için standart cerrahi onarım yöntemlerine (sütürler, greftler, zımba telleri, ve/veya yamalar gibi) ek olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 5ml ve altı (5ml dahil), 5ml üzeri seçenekleri bulunmalıdır. - Ürünün içerisinde sığır albümin ve gluderaldehit yer almalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürün infrared katater veya şırınga uçları ile sızıntı engelleme, damar kapatma, yumuşak dokunun yapıştırılması veya güçlendirilmesi için standart cerrahi işlemlerine ilave olarak kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün, embolizan işlem sonrasında elastik kalmalıdır ve karbonizasyona yol açmamalıdır. - Ürün steril poşette olmalı, ayrıca poşet içerisinde ürünün kesiye uygulanmasında kullanılacak steril aplikatör de bulunmalıdır. - Ürünün 5 mm olan çeşitlerinde uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla yayıcı uç aplikatörü olmalıdır. Ürünün 10 mm olan çeşitlerinde ise 27cm veya 35cm yayıcı uç aplikatör seçenekleri de bulunmalıdır. - Ürün içerisinde kesinlikle formaldehit ve benzeri kimyasallar bulunmamalıdır. - Ürün püskürtülme ile kullanılmaya uygun olmamalıdır, aplikatör uçlar ile dokuya direk uygulanabilmelidir. - Ürün dokuya uygulandıktan sonra maksimum 30 saniye içinde polimerizasyon başlamalı, 2 dakika sonunda en üst dayanım noktasına ulaşabilmelidir. Bu husus Kullanma Kılavuzları ile desteklenmelidir. - Ürün toksik olmamalı, biyo-uyumlu olmalı, vücut tarafından absorbe edilebilmelidir. Bu özellikleri klinik çalışmalar ile desteklenmelidir. - Ürün, damar ya da doku duvarında oluşabilecek en az 350mmHg basınca dayanıklı olabilmelidir. - Ürün oda koşullarında saklanabilmeli, buzdolabı ya da dondurucu gibi özel saklama koşulu gerektirmemelidir. |
| Genel Hükümler: | - Ürün sterilliği bozulmadan kolay açılmalıdır. - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürün CE belgesine sahip olmalıdır. |