| ## SMT Temel İşlevi: | - Hastanın solunum yollarına bakteri ve virüslerin ulaşmasını engellemek amacı ile her türlü devre ile kullanılabilmek için üniversal yapıda imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün hepa-filtreli veya hepa-filtresiz çeşitleri mevcut olmalı veya filtreler mekanik filtrasyon yapmalıdır. Hepa-filtreli ürünler için HEPA niteliği taşıdığına dair ulusal ya da uluslararası akredite bir kurumdan belgelendirmesi ve ibra etmesi gerekmektedir. - Mekanik filtrasyosyon yapan tipinde yetişkin ve pediatrik çeşitleri bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün yetişkinlerde kullanılacak filtreleri için; - Ölü boşluğu en fazla 95 ml, - Ağırlığı en fazla 50 gr aralığında, - Akış rezistansı, - 60L/dakikalık akış için ≤2.2(±0.1)cm H2O, - 30L/dakikalık akış için ≤0.9(±0.1)cm H2O, olmalıdır. - Ürünün pediatriklerde kullanılacak filtreleri için; - Ölü boşluğu en fazla 45 ml. - Ağırlığı en fazla 25 altında, - Akış rezistansı 10L/ dakikalık akış için ˂1.8(±0.1)cm H2Oolmalıdır. - Filtrasyon etkinliği virüs için %99,999, bakteri için %99,9999 olmalıdır. - Ürün mekanik ventilatör ve anestezi cihazlarında kullanılır özellikte olmalıdır. - Ürün anestezi cihazı veya mekanik ventilatör standart solunum devresi veya endotrakeal tüp ajutajlarına uygun olmalıdır. - Ürün şeffaf yapıda olmalı bu sayede her türlü akım izlenebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |