| ## SMG Temel İşlevi: | - Ürün, laporoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün şaftının çapı 5 mm olmalıdır. - Ürünün şaftının boyu en az 30 cm olmalıdır. - Ürünün çene uzunluğu 16 (± 2) mm, çene açıklığı en az 6 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Şaft 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürün monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürünün uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık, dipten uca kadar keskin, uç kısmı künt olmalıdır. - Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için mat renkli yalıtkan bir materyalle kaplanmış olmalıdır. - Üründeki yalıtkan malzeme monopolar koter esnasında istenmeyen koterizasyona sebep olmaması için tutaçtan çenelerin eklemli kısmını da içine alacak şekilde kaplı olmalıdır. - Ürünün tutamak kısmı kolayca açılıp, kapanabilen ergonomik yapıda olmalıdır. - Ürünün tutaç kısmı dışardan görülecek şekilde vida ve bunun gibi parçalarla birleştirilmiş olmamalıdır. - Ürünün dişi veya erkek monopolar bağlantısı veya kafesle kullanılabilmesi için soket girişi olmalıdır. - Ürünün şaftını kaplayan yalıtkan materyal vaka boyunca sürtünme ile yırtılmamalı ve şafttan ayrılmamalıdır. - Ürünün ağzı operasyon süresi boyunca cerraha aynı performansı sağlamalıdır. - Laparoskopik el aletinin üzerinde ürünün hangi el aleti olduğunu temsil eden renk kodu veya ibare olmalıdır veya ürün çenelerinden anlaşılır olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler | - Ürün, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |