| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kartuşun orta, kalın, orta/kalın, ekstra kalın veya vasküler, vasküler/orta, dokulara uygun çeşitleri olmalıdır. - Kartuş çift veya üç sıralı iki hat boyunca 45 mm-105 mm uzunluğunda kapama ve 42-101 mm kesme yapmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kartuş zımba koruma kını, zımbalar, zımba sürücüleri ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır - Kartuş zımbaları dokuda tutulumu arttıran titanyum veya titanyum alaşımlı maddeden olmalıdır. - Kartuş zımbaları ideal B formasyonu sağlaması için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip olmalıdır veya zımba yuvası ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engelleyici yapıda olmalıdır. - Kartuş zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce talep edilen kartuş boyuna gör en az 2.4mm – en fazla 5 mm olmalıdır - Kartuş zımbaları, çift sıralı veya üç sıralı iki hat birbirine en az 3.0 mm mesafede olmalıdır. - Kartuşta bıçak kartuş üzerinde olmalıdır veya atıcının üzerinde olmalıdır veya kartuşla birlikte değişmelidir. - Ateşleme sonrası kartuş bıçağının üzeri kapatılmalı veya bıçak staplere geri çekilmelidir. - Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görülebilir veya ateşlendiği anlaşılır olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |