SMT1290 STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, LAPAROSKOPİK, OYNAR BAŞLIKLI, DÜZ KARTUŞ YÜZEYİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Endoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Yükleme ünitesinin çene açılımı 24 (±1) mm olmalıdır.
3. Staplerin kartuşundaki    zımba   bacak uzunlukları ateşlemeden önce seçilen kartuş boyuna göre 2,5mm – 3,5 mm – 4,2 mm- 4,8 mm, arasında ateşlemeden sonra 1,0 mm – 1,5 mm –1,8 mm- 2,0 mm olmalıdır.
4. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi içinde en fazla 90 adet titanyum alaşım zımba bulunmalı ve zımbaların çapları   0.22 (±0,5) mm      olmalıdır.
5. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanılırken, çift sıralı üç hat boyunca kapama ve kesme yapmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi ateşleme esnasında sabit kalmalı ve dokuyu deforme etmemek için staplere doğru çekilmemelidir.
7. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi üzerinde metrik çizgiler yer almalıdır.
8. Kendinden kartuşlu yükleme ünitesi şaftının uzunluğu 9.5(±1) cm olmalıdır.
9. Yükleme ünitesi şaftının ucunda bulunan işaretli kanal sayesinde staplere kolaylıkla kilitlenebilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Yükleme butonu üzerindeki kırmızı belirteç sayesinde yükleme ünitelerini doğru yüklendiği teyit edilebilmelidir. Beraber kullanılacağı staplerin tutacı kapatılıp istenildiği anda ileri itilip pratik bir şekilde tekrar açılarak grasping özelliği sağlamalıdır. Veya yükleme ünitelerinin staplerden kolayca ayrılabilmesi için, yükleme butonu şaftın ucunda olmalıdır. Beraber kullanılacağı staplerin tutacı kapatılarak çene kapatılmalı açılmak istenildiğinde metrik penceredeki mandal geri çekilerek çene açılmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	11. Yükleme ünitelerinin staplerden kolayca ayrılabilmesi için, yükleme butonu şaftın ucunda değil rotasyon kolunu alt kısmında mavi buton şeklinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve Lot bilgisi bulunmalıdır.




