SMT1292- STAPLER, LİNEER KAPATICI-KESİCİ, AÇIK CERRAHİ, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stapler 3 boyutlu ve kavrayıcı özellikte zımbaları ile farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı sağlayarak anastomoz hattında kesme ve kapama yapmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Staplerin 55mm ve 75mm uzunluğunda kapama yapabilen çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Staplerde aynı kartuş ile istenildiğinde orta, orta-kalın veya kalın dokulardan birine kapama yapılabilmelidir. 
4. Stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özellikte olmalıdır.
5. Stapler, anvilinin üzerinde anvil ve kartuş arasındaki dokuya proksimal ve distalde eşit kompresyon oluşturmasıbnı sağlayan ve optimum hemostazın sağlanması için doku tutucu plastik pin bulunmalıdır. 
6. Stapler, aynı anda altı sıra zımba atma ve zımba hattının ortasını kesme için kullanılmalıdır.
7. Staplerin üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Stapler, ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Stapler 58 mm kesme, 61 mm uzunluğunda zımbalama yapılabilmelidir.
9. Stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu en az 4,3 mm veya 5 olmalıdır. Cihazın üzerindeki yükseklik ayarı sayesinde kapalı zımba bacak uzunluğu 1,5 mm, 1.8 mm veya 2 mm güvenli kapama yapmalıdır.
10. Stapler kartuşunun içerisinde en az 88 adet titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır.
11. Stapler   kartuşu üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. 
12. [bookmark: _GoBack]Stapler   kartuşu, içerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir. 



	Genel Hükümler:

	13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.





