SMT1321 MİKRO VİDA, TİTANYUM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kranial, oral maksillofasiyal, cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün Grade V alaşımlı titanyumdan imal edilmiş ve ASTM F136 standartlarına uygun olmalıdır.  
3. Mikro vidalar 1.0(±1)mm-19(±1)mm aralığında vida çapına sahip olmalıdır.
4. Mikro vidaların kendinden yiv açan çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. [bookmark: _GoBack]Mikro vida seti içerisinde, 2.0(±0,3)mm vida çapında acil vidaları olmalıdır.
6. Mikro vidaların 3-20 mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7.  Mikro vidaların self tapping veya self drilling özelliği olmalıdır. 
8.  Mikro vidaların birlikte kullanılacağı plakların kalınlıkları 0.3-1.4 mm olmalıdır.
9. Mikro vida ile birlikte kullanılacak plaklar düz, orbital, kare, burr hole, subkondiler H, L, T, X, Y ve çift Y olmalıdır. 
10. Mikro vidaların birlikte kullanıldığı düz plakların 2-40 arasında delikleri olmalıdır.
11. Mikro vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
12. Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma- çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir.
a. Derinlikölçer (1 adet)
b. Mini plak bükücü (1 adet)
c. Mini plak kesici (1 adet)
d. Plak tutucu (1 adet)
e. Mini düz penset (2 adet)
f. Trokar set az 4 parça (1 adet)
g. Mini sıkma tornavida (1 adet)
h. Mini kilitli tornavida (2 adet)
i. Mini plak vida drill kutusu (muhtelif boylardan en az 3 farklı çap ve uzunlukta, paslanmaz çelikten drill uçları bulunmalıdır.) (1 adet)
j. Mini konteynır (1 adet)

	Genel Hükümler:
	13. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
14. Ürünün kullanımı için gerekli olan vida, plak ve fiksasyon setine ait malzemeler aynı marka olmalıdır.
15. Ürünün uygulanmasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.




