SMT1336 MİNİ VİDA, TİTANYUM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kranial, oral maksillofasiyal, cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün Grade V alaşımlı titanyumdan imal edilmiş ve ASTM F136 standartlarına uygun olmalıdır. 
3. Mini vidalar 2.0 mm'lik vida çapına sahip olmalıdır
4. Mini vidaların kilitli ve kilitsiz seçenekleri olmalıdır.
5. Mini vidaların kendinden yiv açan çeşitleri olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	6. Mini vida seti içerisinde, 2.0(±0,3)mm vida çapında acil vidaları olmalıdır.
7. Mini vidaların 3-20 mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
8.   Mini vidaların self tapping veya self drilling özelliği olmalıdır.
9.   Mini vidaların birlikte kullanılacağı plakların kalınlıkları 0.3-1.4 mm olmalıdır.
10. Mini vida ile birlikte kullanılacak plaklar düz, orbital, kare, burr hole, subkondiler H, L, T, X, Y ve çift Y olmalıdır.
11. Mini vidaların birlikte kullanıldığı düz plakların 2-40 arasında delikleri olmalıdır.
12. Mini vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
13. Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma- çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir.
a. Derinlikölçer (1 adet)
b. Mini plak bükücü (1 adet)
c. Mini plak kesici (1 adet)
d. Plak tutucu (1 adet)
e. Mini düz penset (2 adet)
f. Trokar set az 4 parça (1 adet)
g. Mini sıkma tornavida (1 adet)
h. Mini kilitli tornavida (2 adet)
i. Mini plak vida drill kutusu (muhtelif boylardan en az 3 farklı çap ve uzunlukta, paslanmaz çelikten drill uçları bulunmalıdır.) (1 adet)
j. Mini konteynır (1 adet)


	Genel Hükümler:
	14. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
15. Ürünün kullanımı için gerekli olan vida, plak ve fiksasyon setine ait malzemeler aynı marka olmalıdır.
16. Ürünün uygulanmasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
17. [bookmark: _GoBack]Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.




