[bookmark: _Hlk57794086]SMT1358   ESNEK TEK PORT, TROKARLI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Endoskopik ve laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Giriş sistemi bir adet esnek porttan, yara koruyucu veya alan açıcı veya batına ulaşım sağlayan ekipman, üzerinde hazır bulunan üç adet 5mm’lik veya 10mm’lik kanülden, bir adet 5-10 mm veya 5-12 mm’lik kanülden oluşmalıdır 
3. Esnek portun 1 cm -15 cm arasında çapları olan seçenekler olmalı, ihtiyaca göre cerrah tarafından çap tercihi yapılabilir olmalıdır.
4. Esnek portun içine yerleştirilen 5 mm’lik veya 10mm’lik ve 5-12 mm’lik trokarlara ait kanüllerin uç kısmı yatay kesik olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Esnek  port ve  içerisinde veya beraberinde giriş trokarlarının da yer aldığı kitten oluşmalıdır.
6. Trokarlar, kullanılacak aletler girildiğinde içerden gaz kaçışına engel olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Giriş sisteminin içinde yer alan tüm obtüratörler bıçaksız olmalıdır.
8. Esnek portun üzerinde cerrahın çalışmasını engellemeyecek şekilde insüflasyon ve eksuflasyon girişi yer almalıdır.
9. Esnek portun üzerinde trokarların yerleştirilmesi için en az üç ayrı delik yer almalıdır veya hava kaçırmadan en az üç portun girişine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
10. Esnek port cerrahın operasyon bölgesine yerleşiminin kolay olmasını sağlayacak esnek yapıda olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Esnek portun içine yerleştirilen trokarların üzerinde sabitlemeyi üst noktada tutmak için burgular yer almalıdır veya kendiliğinden esnek porta monteli olmalıdır.
12. Esnek portun üzerinde bulunan insuflasyon ve eksuflasyon için ayrı ayrı olacak şekilde en az iki adet giriş-çıkış noktası olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	13. Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



