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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün   şaftı en az 9cm olmalıdır. 
3. Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün ucu en az 47,000 Hz frekansla, en az 50-120µ genişliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. 
5. Ürünün aktif bıçak kısmı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
6. Ürün en az 5mm çapındaki vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir.
7. Ürün ergonomik ve farklı şekillerde tutuşa uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
8. Ürünün ucu eğri bir bıçak ve teflon içeren doku tutucudan oluşmalıdır. 
9. Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. 
10. Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
12. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
13. Ürünün sağlık tesisleri tarafından cihaz dahil yapılan taleplerinde: 
a. Ürünün kablolu olan türünde, yüklenici firma ürünü ile uyumlu son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı ve her 50 adet prob için 1 (bir) adet el tutacı/transducer kullanıma bırakmalıdır veya Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır. 

b. Ürünün kablosuz türünde, yüklenici firma her 50 adet prob için son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı, 1 jenaratör, 1 batarya ve cihaz sayısı ile uyumlu şarj cihazı ile birlikte kullanıma bırakılmalıdır.
c. Yüklenici firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde, hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 24 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir.
14. Cihazlar hizmet malı olarak ve tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.
15. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problar tüketilene kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.







