SMT1379 VİDA, REKONSTRÜKSİYON, TİTANYUM, KİLİTLİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kranial,oral maksilo fasial cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Tüm vidalar Grade V alaşımlı titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. 2.0 ile 3.0 (±1) mm’lik vida çapına sahip sistemleri olmalıdır. Her sistemde normal vidaların 0,3 mm fazlası kadar acil vidaları olmalıdır.
4. Vidaların kilitli/kilitsiz, self tapping/self drilling ve self tapping/self drilling  intermaksiller fiksasyon vidası çeşitleri olmalıdır.
5. Vidaların 3-20mm arasında boy uzunlukları 1er mm farklılıkla bulunmalıdır.



	Teknik Özellikleri: 

	6. Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir
a. Derinlikölçer (1 adet)
b. Mini plak bükücü (1 adet)
c. Mini plak kesici (1 adet)
d. Plak tutucu (1 adet)
e. Mini düz penset (2 adet)
f. Trokar set 4 parça (1 adet)
g. Mini sıkma tornavida (2 adet)
h. Mini kilitli tornavida (2 adet)
i. Mini plak vida drill kutusu (muhtelif boylardan en az 3 farklı çap ve uzunlukta, paslanmaz çelikten drill uçları bulunmalıdır.) (1 adet)
j. Mini konteynır (1 adet)
7. Kilitli/Kilitsiz vidaları tornavidaya alırken kendiliğinden tornavidaya kilitlenebilen özellikte olmalı, kilitleme için ayrıca bir el aletine ya da sisteme ihtiyaç duyulmamalıdır, vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir.
8. Rekon dril çapları 1,6±0,1 mm ile 2,2±0,1 mm ve çelikten olmalıdır.
9. Tüm vidalar biyo uyumlu olmalıdır.
10. Vida başları artı, yıldız, kare muhtelif şeklinde olmalıdır.
11. Tüm vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
12. Tüm vidalar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır.
13. Tüm vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MRI uyumlu olmalıdır.
14. Tüm vidaların self tapping özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	15. Ürünler tek kullanımlık steril çift paket de ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
16. Ürünün kullanımı için gerekli olan plak ve fiksasyon malzemeleri aynı marka olmalıdır.
17. [bookmark: _GoBack]Ürünün uygulamasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün önce teslim edilmelidir.
18. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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