

SMT1434 ENDOİLLUMİNASYON SETİ AVİZE TİPİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Hastanede kullanılan vitrektomi//Kombine vitrektomi cihazları ile uyumlu olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Teklif edilen ürün multi fiber veya geniş aydınlatmalı veya avize aydınlatmalı olmalıdır.  
3. Fiber optik illuminator 20-27 Gauge aralığında kalınlığında keşiden geçebilmeli ve bimanuel kullanıma uygun özel bir trokar sistemle skleraya sabitlenebilmelidir veya 20-27 Gauge genişliğindeki kesiden geçerek direkt olarak skleraya sabitlenmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Avize setin içinde kendi trokar bıçağı ve trokarı bulunmalı veya 20-27 Gauge genişliğindeki kesiden geçerek direkt olarak skleraya sabitlenen ürünler için set içerisinden trokar ve trokar bıçağı çıkmasına gerek olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Tek kullanımlık, steril orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Vitrektomi/Kombine vitrektomi cihazı üretici firması tarafından üretilmiş veya başka bir firma tarafından üretilmiş olmasına rağmen üretici firma tarafından cihaza uygunluğu onaylananlar hariç diğer endoilluminasyon avize ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalır.
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