SMT1439 FAKO KASETİ, FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZ UYUMLU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Hastanenin elinde olan fakoemülsifikasyon cihaz ile uyumlu olacaktır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Bir adet kaset ve kaset ile bağlantılı sıvı toplama bölmesi/torba içermelidir.
3. Tubing set kaset ile bağlantılı bir adet irrigasyon tüpü ve bir adet aspirasyon tüpünü içermelidir.
4. Her bir kaset içerisinde mevcut değilse steril tepsi örtüsü ve ekran örtüsü verilmelidir. Uzaktan kumandalı ürünlerde ekran örtüsü şartı aranmayacaktır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Set bağlantı uçları yanlış bağlantıya olanak vermemelidir.
6. Kaset peristaltik pompa kullanımında aspirasyon ve vakum değerlerinin birbirinden bağımsız olarak ayarlanmasına olanak sağlamalıdır. Vakum tabanlı pompaya cihazlarda bu özellik aranmayacaktır.
7. Peristaltik kaset kullanıyorsa, kaset üzerinde göz içindeki vakum değerlerinin sürekli kontrol edilebildiği metal bir vakum sensörü bulunmalıdır.
8. Kaset değiştirilmeden aynı fako kaseti ile ultrasonik fakoemulsifikasyon, aspirasyon, irrigasyon ve ön vitrektomi yapılabilmelidir. Hastanenin elinde olan cihaz ile uyumlu olacaktır. Hastanenin envanterinde bulunan cihaz ile aynı marka ve uyumlu olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	9. Fakoemülsifikasyon kaseti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
10. Kaset ambalajı orijinal olmalıdır. Üzerinde lot numarası, barkod numarası, son kullanma tarihi yer almalıdır.
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