| ## SMT Temel İşlevi: | - Oftalmik cerrahi işlemlerde katarakt cerrahisinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Üç (3) parçalı olmalıdır. Optik ve haptikler farklı yapıda olmalıdır. - Optik tamamen hidrofobik akrilik yapıda olmalıdır. Lensler sıvı içerisinde olmamalıdır. - İstenen dioptride olmalıdır. - Haptikleri mavi renkli PMMA yapıda olmalıdır. - Su içeriği %2 den fazla olmamalıdır. - Optik çapı 6 mm olmalıdır. - Haptik çapı 13 mm olmalıdır. - Refraktif indeksi 1,46 -1,55 olmalıdır. - A sabiti 118,0-118,9 arasında olmalıdır. - Her 500 adet lense 1 adet reusable enjektör ve her lens için disposable kartuş verilecektir. Veya her lensle birlikte bir adet disposable enjektör ve 1 adet disposable kartuş teslim edilecektir. Klinik istediğinde teslim edilen lensin %10 fazlası kartuş veya disposable enjektör sağlanabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lens katlama kartuşu ile implante edilip unfolderla veya tek kullanımlık kartuş-enjektör sistemi ile göz içine verilebilmeli en fazla 3 mm’lik tünel kesisinden geçebilecek özellikte olmalıdır. - Lensler UV koruyucu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kullanıma hazır orijinal ambalajında tekli paketlerde olmalıdır. - Teklif veren firmaların teklif ettikleri tüm lensler aynı marka ve aynı model olmalıdır. |