| ## SMT Temel İşlevi: | - Katarakt ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş, uzak, orta ve/veya yakın mesafe görüş imkânı sunan göz içi lenstir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lens sferik veya asferik optik dizayna sahip olmalıdır. - Katlanabilir özellikte göz içi lenstir. - Lens monoblok yapıda olmalıdır. - Lensin optik genişliği 6.00 mm ve haptik uzunluğu en az 11.00mm haptik açısı 0 derece olmalıdır. - Lens en fazla %25 su içerikli, hidrofobik veya hidrofobik yüzeyli materyalden yapılmış olmalıdır. - Lens istenilen Dioptrde olmalıdır. - Arka kapsül opasifikasyonunu engelleyen keskin kenar veya kare kenar dizayna veya asimetrik bi konveks ve uv koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Haptik yapısı “modifiye C”, “platehaptik”, “4 Haptik (Quadro)” veya “L” şeklinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lens yağ lazere dayanıklı olmalıdır. - Teklif edilen lense ait A sabiti değerleri Ulib ya da iolcon. org. web sitesinde kayıtlı olmalıdır veya kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Lens enjektör sistemine uyumlu olmalıdır. Her lens başına 1 adet disposable enjektör ve kartuş ya da reusable enjektör sistemi kullanan firmalar, lens ile aynı marka her 500 adet lens için 1 adet reusable enjektör ve her bir lens için 1 adet disposable kartuş vermelidir. Klinik istediğinde %10 fazla kartuş veya disposable enjektör sağlanabilmelidir. - Kartuş ve enjektör sistemi 2.2-2,4 mm kesi aralıklarında lensi sorunsuz implante edebilmelidir. - Yüklenici firma teslimatta klinik kullanıma uygun kesi aralıklarında implantasyona olanak veren ve lense zarar vermeden implante edebilecek kartuş sistemi vermelidir. - Kliniğin isteği doğrultusunda lens ve kartuş sistemi konusunda eğitim vermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün kutusu üzerinde, lens modeli, diyoptri bilgisi ve son kullanma tarihi yer almalıdır. |