| ## SMT Temel İşlevi: | - Kaset sistemi ile arka segment cerrahisi ile ön segment cerrahisi de yapılabilmelidir. Teklif edilen kaset kombine özelliğine sahip olmalıdır.Sağlık tesisinde kullanılan vitrektomi cihazına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kaset sistemi; 23G, 25G, 25+G, 27G veya 27+G vitrektomi ameliyatlarını yapabilecek ayrı ayrı donanımlara sahip olmalıdır. - Aşağıda belirtilen malzemeler steril paket içerisinde veya ayrı ayrı verilebilmelidir. Steril paket içinde verilmesi durumunda aşağıda belirtilen malzemeler, plastik bir kutu içerisinde; steril olarak bulunmalıdır. Steril paket içerisinde; - Bir adet en az 7500 kesi/dakika pnömatik kesi yapabilen (pnömatik vitrektomi kesici cutter) 23G, 25G veya 27G disposable bulunmalıdır. - Bir adet Endoilluminasyon prob 23G bulunmalıdır. - Bir adet 23G, 25G veya 27G disposable infüzyon kanülü bulunmalıdır. - Üç adet MVR bıçaklı kullanıma hazır halde vitreoretinal 23G, 25Gveya 27 G trokar sistemi bulunmalıdır. - Bir adet serum seti ve infüzyon hattı tubing seti bulunmalıdır. - Bir adet şeffaf naylondan imal edilmiş cihaz ön panel örtüsü bulunmalıdır. - Bir adet iki veya üç yollu musluk bulunmalıdır. - Bir adet yukarıda bahsedilen kasete uygun atık torbası ya da kaseti içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kaset sistemi; direk venturi sisteme uygun, venturi odacığına sahip ve/veya aynı zamanda peristaltik drenaj pompasına ve/veya vakuflow-VTI pompa sitemine uygun kaset içermelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril paket içerisinde verilmesi durumunda yukarıda belirtilen malzemeler plastik bir kutu içerisinde; steril olarak bulunmalıdır. - Paket veya ürün üzerinde son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır. - Paket cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır. - Kombine vitrektomi cihazı üretici firma tarafından üretilmemiş vitrektomi seti, hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı teklif veren firma karşılayacaktır. |