SMT1536 ULTRASONİK PROB, LAPAROSKOPİK, CİHAZ DAHİL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlemlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün şaft kısmı en az 23 cm olmalıdır.
3. Ürünün şaftının çapı, 5 (±0.5) mm olmalıdır.
4. Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürünün ucu elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için en az 47 kHz frekansla, en az 50 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. 
6. Ürünün aktif bıçağı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Ürünün makası en az 5 mm çapındaki vasküler yapıları, damar mühürleme/koagülasyon yapma kapasitesine sahip olmalıdır. 
8. Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. 
9. Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır.
10. Ürünün makasının ucu anatomik yapı ile uyumlu, doku yapışmasını önleyici materyal ile kaplı eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir ‘pad’den oluşmalıdır.
11. Ürünün makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayabilmelidir. Kablosuz sistemler, herhangi bir cihaza bağlı olmadığından bu özellik aranmayacaktır.


	Genel Hükümler:

	12. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
13. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
14. Ürünün sağlık tesisleri tarafından cihaz dahil yapılan taleplerinde: 
a. Ürünün kablolu olan türünde, yüklenici firma ürünü ile uyumlu son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı ve her 50 adet prob için 1 (bir) adet el tutacı/transducer kullanıma bırakmalıdır veya prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır. 

b. Ürünün kablosuz türünde, yüklenici firma her 50 adet prob için son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı, 1 jenaratör, 1 batarya ve cihaz sayısı ile uyumlu şarj cihazı ile birlikte kullanıma bırakılmalıdır.
c. Yüklenici firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde, hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 24 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir.
15. Cihazlar hizmet malı olarak ve tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.
16. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problar tüketilene kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.



