| ## SMT Temel İşlevi: | - Hastanın hava yolu açıklığının sağlanmasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır. - Ürünün 2-10 numaralarda faklı ölçülerde seçenekleri olmalıdır. - Tüpkafsız(balonsuz) olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tüpün üzerinde santimetre çizgileri olmalı, aralık 1 cm ölçü işaretleri ile olmalı, en fazla 2 cm aralıklarla rakamla gösterilmeli ve kolay silinmemelidir. - 2-2.5-3 ve 3.5 numaralar için tüpün derinlik çizgisi 1-5 cm den başlamalıdır. - Tüp hem oral hem de nazal kullanıma uygun olmalı, esnek olmalı ve kolay katlanmamalıdır. - Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta, tüpün ucu travma oluşturmayan yuvarlatılmış yapıda ve atravmatik olmalıdır. - Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalıdır. - Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi olmalıdır. - Tüpün üzerinde 15 mm konnektör olmalı ve konnektör kolayca ayrılmamalıdır. - Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır. - Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çapları yazılı olmalıdır. - Tüpün ucunda standartlara uygun Murphy gözü olmalıdır. - Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 16. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |