	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stent, trakeal işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Stentler tamamen uzun süreli implant grade silikondan üretilmiş olmalıdır.
3. Stentte çelik, nitinol gibi maddeler bulunmamalıdır.
4. Stentler 29 günden uzun süre vücutta kalabilen özellikte olmalı ve tekrar çıkarılabilmesi için bir süre limiti olmamalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Stent paketinin içerisinde stentin implante edilebilmesi için tek kullanımlık steril ambalajda, medikal seviyeli en az 1 ml silikon yağ bulunmalıdır.
6. Operasyon sırasında hastanın anatomisine göre stentin boyu kısaltılabilir özellikte olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Migrasyon riskini düşürmek ve stent takma aparatına yerleştirilebilmesi için sadece trakeal kısmının mukozaya temas eden yüzeyinde silikon ayaklar (tırnaklar) olmalıdır.
8. Stentin proksimal ve distal uçları; mukozal temizliği sağlamak ve sekresyonun stenti tıkamasını engellemek için iç bükey yapıda olmalıdır.
9. İç yüzeyi sekresyonu tutmamak için düz ve pürüzsüz olmalıdır.
10. Stentler doğru yerleştirilebilmesi ve lokalizasyonun görülebilmesi için tamamen şeffaf olmalı ayrıca radyografik olarak görüntülenebilmesi için üzerinde altın ve radyoopak markırları bulunmalıdır.
11. Distal ve proksimal uçları daha geniş, orta kısmı (en az 2cm’si) daha dar olmalıdır.
12. Stent trakeaya yerleştirildikten sonra uygun pozisyona getirilebilmesi ve distal ve proksimal uçları kolayca tutabilmesi için görülebilir özellikte olmalı mukozadan rahatlıkla ayırt edilebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	13. Steril paketlerde bulunmalıdır.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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