| ## SMT Temel İşlevi: | - Kemik İletimli Aktif İmplant Sistemi, iletim veya mikst tip işitme kaybı veya tek taraflı sensorinöral işitme kaybı olan kişiler için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Sistem cerrahi ile yerleştirilen iç parça, iç parça ile dış parça arasındaki aktarıcı sistem ve bileşenleri ve konuşma işlemcisi bölümlerinden oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Cerrahi ile yerleştirilen iç parça - Ameliyatla kemiğe takılan implant tıbbi kullanıma uygun gradelendirilmiş saf titanyumdan üretilmiş olmalıdır. - Ameliyatla kemiğe takılan titanyum implantın, 3mm-4mm olmak üzere iki uzunluğu bulunmalıdır. - İmplant çapı 4,5 mm olmalıdır. - İmplant, Osseoentegrasyonu daha sağlam ve hızlı gerçekleştirecek özelliklere sahip olmalıdır. - Hasta ve doktorun tercihine göre; titanyum implant, abutment ve/veya mıknatıslı sistemle kullanılabilir olmalıdır. - MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme); Titanyum implant, en az 1,5 Tesla MRI’de uyumlu olmalıdır. Bu özellik hastaya verilecek şekilde belgelendirilmelidir. - İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından temin edilmelidir. - İç parça ile Dış parça arasındaki Aktarıcı Sistem ve Bileşenleri - Farklı endikasyon ihtiyaçlarına göre aktarıcı sistem olarak abutment ve/veya mıknatıslı sistem seçeneği bulunmalıdır - Abutment Sisteminde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır; - Abutment 6mm-14 mm aralığında farklı boyutları olmalıdır. - Abutment enfeksiyonu asgariye indirmek için özel bir bileşim ile kaplamalı olmalıdır. - Abutmentli sistem en az 1,5 Tesla MRI’ ya uyumlu olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mıknatıslı Sistemde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır; - Pasif tutucu iç mıknatısın iki ucunda iki ayrı ters kutup olmalıdır - Mıknatıslı sistem ile en az 1.5 Tesla MRI çekilebilmektedir. İşlemci, MRI gerektiğinde çıkarılabilir, MR çekildikten sonra tekrar yerine takılabilmektedir. - Konuşma işlemcisi - Ses işlemcisi küçük ve ergonomik olmalıdır - 5 (beş) yaşından küçük hastalara yada genel durumu cerrahi uygulamaya elverişli olmayan hastalara kafa bandı ile uygulanabilir olmalıdır. - Ses işlemcisi 60 dB' e kadar kemik eşikleri bulunan hastalar için farklı seçenekleri olmalıdır. - Kulak arkasına takılan ses işlemcisi şu özellikleri taşımalıdır - Dijital olmalıdır - Standart işitme cihazı pili ile çalışmalıdır - Kablosuz aksesuarlara bağlantı sağlamalıdır - Kullanıcının bulunduğu ortama göre cihaz programı otomatik olarak değiştirmelidir. - Ses işlemcisinde entegre bluetooth ve/veya wireless özelliği bulunmalı ve güncel işletim sistemleri ile entegre olmalıdır - Mikrofon yapısı nedeniyle işlemci, sağ ve sol her iki tarafta da kullanılmaya uygun olmalıdır - Ses işlemcisi, hastanın bulunacağı farklı işitsel ortamlarda rahat duyma/anlama için bilgisayar programı ile işlemciye yüklenebilen, hastanın kullanabileceği programlara sahip olmalıdır. - Programlama esnasında işlemci üzerinden kemik yolu uyarımı ile kemik yolu eşikleri belirlenebilmelidir - Gürültülü ortamlarda iyi anlama performansına sahip olmak için otomatik gürültü azaltıcı programlara sahip olmalıdır - Baş Bandı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır; - Çocuklar için ayarlanabilir özellikte olmalıdır. - Farklı renk ve uzunlukları bulunmalıdır. - Maksimum verimi ve rahatlığı sağlayacak özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, tedarikçi tarafından kendi bünyesindeki teknik personel ile sağlanmalıdır. - İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit tedarikçi tarafından verilmelidir. - Ürün iç parça için en az 5 (beş) yıl, dış parça için en az 2(iki) yıl garanti verilmelidir - Ürün üretimden veya tedarikten kalkmış olsa bile kullanıcıya 10 yıl süre ile yedek parça ve teknik destek sağlanmalıdır. |