| ## SMT Temel İşlevi: | - Taşınabilir ventilatörler, acil klinik durumlar veya hasta nakli sırasında mekanik ventilasyon sağlamak amacıyla medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün yetişkin, pediatrik ve yenidoğan ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürünün farklı cihazlarda kullanılan ve belirtilen tiplerinden herhangi birine uygun olmalıdır. - Tip 1: Wainman Medumat, - Tip 2: Oxivent, - Tip 3: Amoul, - Tip 4: Heltman, - Tip 5: Drager VE300, - Tip 6: Stephan F 120, - Tip 7: Drager Oxylog 2000 plus - Tip 8: Tende Vav-Tr - Tip 9: Hill-Rom Air Shields |
| ## Teknik Özellikleri: | - Transport Ventilatör devre hortumu manifold ve PE, PVC veya EVA materyal seçeneklerinden oluşmalıdır. - Transport ventilatör devresi set halinde olmalı ve set içindeki hortum medikal kullanıma uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Transport ventilatör devresinin inhalasyon hava geçişini sağlayan 1 adet manifold ve 1 adet hortumdan oluşmalıdır veya üründen insperium ve eksperium hattı bulunması durumunda manifold bulunması gerekmemektedir. - Ürün hortum uzunluğu yetişkin tip için en az 150 cm olmalı, yenidoğan tip için ise en az 120cm olmalıdır. - Transport ventilatör devresinin Tip 6 Stefan F 120 marka cihazlarda kullanılan yenidoğan ürün tipi; çift hatlı, su tutucusuz, ısıtıcı telli, PE ve koruge veya EVA yapıda materyalden üretilmiş olmalıdır. Devredeki Y konektör üzerinde gaz örneği alınmasını sağlayacak ve ısı probuna uyumlu portları bulunmalıdır. - Oxivent ve Heltman marka cihazlarda kullanılan ürün tiplerinde manifold polikarbonat(PC) veya polipropilen(PP) yapıda olmalıdır. |
|  | - Wainman Medumat, Amoul ve Drager VE300 cihazlarda kullanılan devrelerin manifolduna PEEP valf takılabilmelidir. - İnhalasyon hortumunun ucunda yer alan adaptör sayesinde cihaza bağlantı yapılabilmelidir. - Ürünün tüm tipleri maske ve endotrakeal tüpe takılmaya uygun olmalıdır. - Transport ventilatör devresi acil müdahale yapılması gereken durumlarda içi düz dışı spiralli smoothbore malzemeden üretilmiş olmalı ve bükülmelerde akımı engellemeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Tüm tipteki ventilatör devreleri esnek, ezilme ve kıvrılmaya dayanıklı olmalıdır - Ürünün Tip 6 Stefan F 120 marka cihazlarda kullanılan yenidoğan ürün tipi hariç tüm tiplerinde uygulama sırasında cihazın hastaya verdiği havanın sürekli kontrolü için basınç hortumu bulunmalıdır. Ürünün insperium ve eksperium hattı bulunması durumunda basınç hortumu gerekliliği bulunmamaktadır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün kokusuz olmalı, kanserojen ağır metaller (stabilizatörler, Ftalat), ve hayvansal doku içermemelidir. Akredite bir kurumdan biyo-uyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. - Talep edilen ürün, tip numarasında belirtilen cihazla %100 uyumlu olmalıdır. |