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	SMT Temel İşlevi:
	1. Orta-şiddetli üriner inkontinans tedavisinde uzun dönem etkinlik ve güvenilirlik sağlayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
2. Ürün; sfinkter deposu ( basınç izleme/düzenleme balonu ), idrar kanalına yerleştirilen halka (cuff) ve pompa sistemine sahip olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	3. Ürünün tamamı vücuda uyumlu silikondan yapılmış olmalıdır.
4. Setin içinde 5 Adet protez bağlantı kelepçesi, 4 adet enjektör ucu, 1 adet ölçü skalası, üretrayı ölçmek için cetvel ve 1 adet bağlantı hortumu bulunmalıdır. 
5. Basınç izleme balonu minimum 22cc sıvı almalıdır.
6. Kontrol pompası antibiyotik kaplı olmalıdır.
7. Kontrol pompası üzerindeki deaktivasyon düğmesi bulunmalıdır.
8. Tıkama kafı; 3,5cm ve 4.5cm boylarındaki farklı kaf boyları ameliyat esnasında bulunacak şekilde teslim edilecektir.
9. Çift cuff kullanılması gerektiğinde y şeklinde bağlantı parçası olmalıdır.
10. Tıkama kafı antibiyotik kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	11. Basınç izleme balonu 50-70cm H2O basınç sağlamalıdır.
12. Kontrol pompası; pompaya bir kere basarak kafta bulunan tüm sıvıyı rezervuara naklederek İdrar yapmayı sağlayacak, 2-3 dakika içinde rezervuara nakledilen sıvının tamamım otomatik olarak tekrar kafa iletip idrar tutmayı sağlayacak özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Yukarıda belirtilmiş olan tüm malzemeler tek bir paket içinde ve steril olmalıdır. Son kullanım tarihi paket üzerinde belirtilmelidir.



