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	SMT Temel İşlevi:
	1. Tüp seti; lipid aferez double filtrasyon işlemi için tasarlanmış olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Setin üzerinde 5 adet basınç ölçüm noktası olmalıdır; Arter basınç portu, Venöz basınç portu, Pre Filtre basınç portu, Post filtre basınç portu, İkincil filtre basınç portu
3. Set içerisinde; plazma filtresi ile ikincil filtre arasında bağlantı hattı, plazma dönüşüm hattı ve drenaj hattı olmalıdır. 
4. Set içerisinde arter hattı, ven hattı, sitrat antikoagülasyon hattı ve filtre bağlantı portları bulunmalı ve bunlar renk kodlu olmalıdır. 
5. Sitrat antikoagülasyon hattı önceden birleştirilmiş olmalıdır.
6. Tedavinin güvenliği açısından ven hattı üzerinde hava/kabarcık tutucu hazne olmalıdır. 
7. Plazma filtresine uygun bağlantı portu olmalıdır. 
8. Lipid aferez filtresine uygun bağlantı portu olmalıdır. 
9. Tedavi esnasında olası TMP basıncı yükselmelerinde, tedavinin sürekliliği için yapılacak yıkama/drenaj/plazma dönüşü işleminde kullanılan ‘’yön değiştirici klemp’’ olmalıdır.
10. Hattın steril ambalajı içinde, yıkama ve tedavi esnasında drenaj işlemi için kullanılmak üzere bir adet atık torbası olmalıdır.
11. Set ile beraber bir adet kapasiteli atık torbası verilmelidir.

	Teknik Özellikleri:
	12. Setin dolum hacmi 52ml’yi geçmemelidir.
13. Plazma hattı ve drenaj/yıkama hattı önceden birleştirilmiş olmalı ayrıca bir hatta gerek duyulmamalıdır.
14. İşlem için gerekli olan tüm portların ve pompaların yerleştirilmesi için uygun segmentler olmalıdır. 
15. Basıç ölçüm portlarında kontaminasyon riskine karşı, cihazın basınç sensörü ile kan ve plazma hiçbir zaman temas etmemelidir.

	Genel Hükümler:
	16. Üretim hatası veya cihazdaki teknik arıza nedeniyle kullanılamayan setler firma tarafından bedelsiz olarak değiştirilmelidir.
17. Set tek kullanımlık olmalıdır. 
18. Setin tüm parçaları aynı steril ambalaj içerisinde olmalı ve ambalaj üzerinde ürenle ilgili tüm bilgiler eksiksiz yer almalıdır. 



