SMT1670-NEFROSTOMİ SETİ, PERKÜTAN, MALEKOT

| SMT Temel İşlevi: | - Nefrostomi kateteri; böbrek ile mesane arasındaki idrarın akışını engelleyen bir durumda veya böbrekle mesane arasında idrarın karın içine kaçağı gibi durumlarda böbrekler üzerindeki baskıyı rahatlatmak amaçlı kullanılmaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Nefrostomi seti içerisinde bir adet 8-24 F çapında nefrostomi kateteri olmalıdır. 14F ve üzeri kateterlerin içinde kilitlenebilen mandreni olmalıdır. - Kateter malekot uçlu olmalıdır ve uzunluğu en az 30cm olmalıdır. - Kateter dayanıklı; poliüretan ve türevi malzemeden yapılmış olmalıdır. - Set içinde kateterin kalınlığına göre; kateterden ince, kateterle aynı ölçüde ve kateterden kalın poliüretandan üretilmiş dilatatör olmalı ve takma işlemi esnasında görülebilmesi için dilatatörler radyo opak olmalıdır. - Nefrostomi seti içerisinde bir adet perkütan giriş İğnesi olmalıdır. İğne 18-20G çapında, 15-20cm uzunluğunda olmalıdır. - İğne gövdesi ve mandrenin tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - Nefrostomi seti içerisinde kateter ile uyumlu kılavuz tel olmalıdır. - Kılavuz telin gövdesi nitinolden yapılmış ve PTFE kaplı olmalıdır. - İğne lümeni 0,035-0,038 inch kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - İğnenin İçine geçen uyumlu keskin uçlu mandreni olmalıdır. - Sert plastikten yapılmış iğnenin bükülmelere karşı korunmasını sağlayan kılıf olmalıdır. - Set içerisinde nefrostomi kateterinin arkasına yerleştirmek için konnektör boru olmalıdır. - Konnektör ile uyumlu idrar torbası set içerisinde olmalı veya konnektör ile uyumlu idrar torbasını tedarikçi firma setin yanında steril bir şekilde temin etmelidir. - Nefrostomi kateterini sabitlemek için fiksasyon parçası bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - İğnenin arka kısmı enjektör ucu ile uyumlu olmalıdır. - İğne ucu kılavuz tele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. - Kılavuz telin uç kısmı esnek olmalıdır. - Kılavuz tel radyo opak olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tüm malzemeler steril olmalıdır. |