SMT1677-PENİL PROTEZ, BİÇİMLENDİRİLEBİLİR (MALLEABLE)
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kronik erkek ereksiyon disfonksiyonu tedavisinde kullanım için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Penil protez vücuda uyumlu silikon materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Protez hasta tarafından gizleme amaçlı büküldüğünde sabit kalabilmesi için paslanmaz çelik tel veya nikel titanyum tel üzerinde silikon kaplı olmalıdır. 
4. Operasyonda tercih edilen antibiyotikli sıvının proteze emdirilebilmesini sağlayan hidrofilik kaplama üzerinde silikon kaplı olmalıdır.
5. Paslanmaz çelikten üretilen protez; 9mm, 9.5mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm olacak şekilde 6 farklı çapta olmalıdır. Protezin boyu proksimal ucundan kesilerek kısaltılabilmedilir.
6. Nikel titanyumdan üretilen protez; 9,5 mm, 11 mm ve 13 mm olacak şekilde 3 farklı çapta olmalıdır. Protezin boyu proksimal ucundan kesilerek kısaltılabilmelidir.
7. [bookmark: _GoBack]Protezlerin çapı; 9-10mm ise uzunluğu 23cm, 11-12mm ise uzunluğu 25cm, 13mm ise uzunluğu 27cm olmalıdır.
8. Ambalaj içerisinde gerektiğinde kullanılması için 2'şer adet 0.5cm ve 1 cm arka uzatma parçaları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	9. Protez boyu; 23cm ise 14cm’e, 25cm ise 16cm’e, 27cm olanları ise 18cm’e kadar kısaltılabilmelidir.
10. Protez in vitro olarak 135 derece bükülebilmeli ve kolay yerleştirilmelidir.

	Genel Hükümler:
	11. Tedarikçi işlem sırasında buji seti ve ölçüm çubuğunu her ameliyatta hastaneye sağlamalıdır.
12. Tedarikçi işlem sırasında istenilen boy değişikliklerini sağlamalıdır.




