SMT1705-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J, KALICI, HİDROFİLİK

| SMT Temel İşlevi: | - Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Stent materyali hidrofilik kaplı olmalıdır ve vücutta en az 6 ay veya en az 12 ay kalabilecek nitelikte olmalıdır. - Stent çapı 3-6Fr arasında olmalıdır. Stent boyu 12-28cm aralığında olmalıdır. - Ürün seti kılavuz telli veya kılavuz telsiz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Kılavuz telli seçeneğinde; Stentle beraber 150(±30)cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır. - Stent uçları Double-J olmalıdır. - Stentin bir ucu açık, diğer ucu kapalı veya her iki ucu açık olmalıdır. - Minimal travma için stentin proksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır. - Güvenli yerleşim sağlayabilmek amacıyla Stent üzerinde işaretleme çizgileri bulunmalıdır. - Stentin distal ucunda sabitleme süturu olmalıdır. - Set içinde 2 adet klemp ve 1 adet kateter uzunluğu ile uyumlu en az 45cm itici bulunmalıdır. Klempler stenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır. - Stent iç çapı verilen kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Dış tabaka yeterli sağlamlıkta olmalı, kateterin üretere yerleştirilmeye çalışılması sırasında yapılacak manüplasyon ve açılanma hareketlerinden kolayca etkilenip dış katmanında kırılmalar ve soyulmalar olmamalıdır. - Basit manüplasyonlar sırasında dış kılıfı kolaylıkla parçalanmamalı. - Stent radyoopak olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır. |