SMT1736-DÜŞÜK AKIMLI (LOW-FLUX) DİYALİZÖR (HOLLOW FİBER)

| SMT Temel İşlevi: | - Diyalizör hemodiyaliz tedavisinde pediatrik ve yetişkin için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Diyalizörler düşük akımlı, hollow fiber yapıda sentetik veya semi sentetik yapıda olmalıdır. - Maksimal kan akımı 200-600 ml/dk. diyalizat akımı ise 300-800 ml/dk arasında olmalıdır. - Diyalizerlerin diyalizat ve kan giriş çıkışlarında kontamine riskini minimuma indirmek için mutlaka kapak bulunmalıdır. - Diyalizörler 0,3-2,2 m2 aralığında seçeneklere sahip olmalı ve QB:200-400 ml/dk ve QD: 300-500 ml/dk olan Diyalizörin diyaliz fonksiyonu aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır. Yüzey alanı; 0.3-1.1 m2; 1.2-1.5 m2; 1.6-1.9 m2; 2.0-2.2 m2. Ultrafiltrasyon Katsayısı; ≥3 ml/h/mmHg; ≥10 ml/h/mmHg; ≥12,5ml/h/mmHg; ≥15 ml/h/mmHg. Üre Klirensi; ≥90ml/h/mmHg; ≥180 ml/h/mmHg; ≥180ml/h/mmHg; ≥195ml/h/mmHg. B12 Klirensi; ≥24 ml/h/mmHg; ≥83 ml/h/mmHg; ≥100ml/h/mmHg; ≥115ml/h/mmHg. Fosfat Klirensi; ≥50ml/h/mmHg; ≥141 ml/h/mmHg; ≥155ml/h/mmHg; ≥166ml/h/mmHg. Kreatinin klirensi; ≥70ml/h/mmHg; ≥170 ml/h/mmHg; ≥175ml/h/mmHg; ≥180ml/h/mmHg. Dolum Hacmi; 20-90 ml; 65-100 ml; 65-114 ml; 65-139 ml. |
| Teknik Özellikleri: | - Diyalizörlerin dış yapısı kırılmalara ve çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır. - Diyalizör membranı 500 mmHg basınca dayanıklı olmalı, bu basınçlarda rüptür görülmemelidir. - Membran biyo uyumlu olmalıdır. - Rezidüel kan volümü 1ml’ den fazla olmamalıdır. - Diyalizör membranı diyaliz anında kan tutması olarak bilinen (pıhtılaşma) riskini artırmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Diyalizörler steril ve orijinal ambalajında olmalı, ambalajda teknik özelliklerini gösteren bilgiler bulunmalıdır. Sterilizasyon türü buhar, gama, iradyasyon, ısı veya elektron beam olmalıdır. - Ambalajın üzerindeki etikette ürün cins ve özellikleri, ürün kod numarası, sterilizasyon ve son kullanma tarihi, gerekli uyarılar yazılmalıdır. |