SMT1742-HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ

| SMT Temel İşlevi: | - Kateter iki veya üç lümenli olup, hemodiyaliz veya aferez tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile pediatrik veya yetişkin için; femoral vene, subclavien vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kataterin yapıldığı malzeme (flexi-smooth) poliüretandan olmalı, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve uç kısmı yumuşak vücuda zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. - Kateterin yetişkin için çapı; 8-14Fr çap aralığında ve uzunluğu; 12-35cm aralığında, pediatrik için; 5- 11F çap aralığında ve isteğe göre 7-24cm uzunluğunda olmalıdır. - Kateterin lümenlerinin uzantıları, ‘yukarı doğru’, ‘aşağı doğru’, “şafttan kıvrık veya lümenin içindeki teller aracılığıyla kıvrılabilir olmalıdır. Kateter; ‘’Y’’, ‘’M’’ veya “U” görünümünde olmalıdır - Katater gövdesi 180 derece kıvrıldığında kink olmamalıdır. Kink olup olmadığı test edilecektir. - Kateter kit içinde içeriğinde; Yetişkin için; - 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri, - kateter kalınlığı ile uyumlu 1 veya 2 adet dilatör, - 1 adet 0.021-0.038 çapında en az 70cm uzunluğunda tek el ile kullanılabilen özel kılıfta kink yapmayan J flexible kılavuz tel, - 1 adet 17 G veya 18 G ıntroducer giriş iğnesi, - 2 adet luer-lock koruma kapağı, - 1 adet bistüri veya haricen verilmelidir. Pediatrik kit için; a) 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri, b) 1 adet Introducer iğne, c) 1 adet 0.021-0.038 x 45-70cm tek el ile kullanılabilen özel kılıfta J flexible Kılavuz tel, d) 1 adet istenilen çapta damar dilatörü, e) 2 adet Enjeksiyon veya luer-lock kapağı bulunmalıdır. - Cilde sabitlenebilmesi için kolay dönebilen sütur halkası bulunmalıdır. - 1adet steril bistüri veya bistüri haricen verilmelidir. - Çift veya üç lümenlikateterin üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp, klempler; beyaz renkte ise arter yoluiçin kırmızı ven yolu için mavi konnektörler bulunmalıdır. Ayrıca lümen üzerinde ketererin boyu, uzunluğuda yazılı olmalıdır. |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kataterin dolum hacimleri uzatmalar üzerinde belirtilmelidir. - Kateterin kenar delikleri bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kateter radyo-opak olmalıdır veya uzunluğu boyunca radyo-opak şerit olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Kateter kiti üzerinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren broşür veya formu bulunmalıdır. - Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır - Kateter iyot, klorheksidin tabanlı dezenfektanlarla kullanıldığında zedelenmemelidir. - Kateterin materyalinin hangi dezenfektandan etkilendiği katalogda belirtilmiş olmalıdır. - Kateter set halinde steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ürünün paketi üzerinde son kullanma tarihi, kit içeriği, sterilizasyon yöntemi, UBB ve LOT bilgileri yazılı olmalıdır. |