| SMT Temel İşlevi: | - Hemodiyaliz işlemi için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Diyalizörler Hallow-fiber yapıda olmalıdır. - Membran iç çapı 160-240 mikron, membran duvar kalınlığı ise 20-60 micron arasında olmalıdır. - Membran materyali sentetik yapıda ve high-flux özellikte (yüksek geçirgenlikli) olmalıdır. - Maximal kan akım hızı 200-500ml/dk, diyalizat akımı ise 300-800 ml/dk arasında fonksiyon görebilmelidir. - Başlangıç kan volümü düşük tutulduğunda da (30/70 ml/dk) fonksiyon görülmelidir. - Diyalizörlerin kan ve diyaliz giriş çıkışlarında kontaminasyon riskini minimuma indirmek için kapak bulunmalıdır. - Diyalizörler 0.2m² de 100ml/dk pompa hızında, 300ml/dkdiyalizat akış hızında; 0,6m²-1,5m² ye kadar 200ml/dk pompa hızında, 500ml/dkdiyalizat akış hızında; 1,6 m² ve üzeri için 300 ml/dk pompa hızında ( Qß = 200 , Qß = 300 ), 500 ml/dkdiyalizat akış hızında (QD = 500) olmalıdır. yüzey alanlarına göre kuf, üre, kreatinin, fosfat, B12 vit ve inülinklirens değerleri aşağıdaki listeye uygun olmalıdır. Yüzey alanı; 0,2- 0,6 m2; 1,0-1,1 m2; 1,2-1,3 m2; 1.4-1,5 m2. Ultrafiltrasyon Katsayısı; ≥7ml/h/ mmHg; ≥27ml/h/ mmHg; ≥36ml/h/ mmHg; ≥38ml/h/ mmHg. Üre Klirensi; ≥76 ml/dk; ≥191 ml/dk; ≥185 ml/dk; ≥188 ml/dk. B12 Klirensi; ≥34 ml/dk; ≥121 ml/dk; ≥120 ml/dk; ≥125 ml/dk. Fosfat klirensi; ≥57 ml/dk; ≥164 ml/dk; ≥170 ml/dk; ≥174 ml/dk. Kreatininklirensi; ≥64 ml/dk; ≥178 ml/dk; ≥173 ml/dk; ≥178 ml/dk. İnülinklirensi; ≥ 20; ≥ 68; ≥86; ≥88. |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | Yüzey alanı; 1.6-1.7 m2; 1,8-1,9 m2; 2.0-2.2 m2; 2,3 m2 ve üstü. Ultrafiltrasyon Katsayısı; ≥46ml/h/ mmHg; ≥52ml/h/ mmHg; ≥58ml/h/ mmHg; ≥76ml/h/ mmHg. Üre Klirensi; ≥192 ml/dk; ≥267 ml/dk; ≥271 ml/dk; ≥292 ml/dk. B12 Klirensi; ≥130 ml/dk; ≥161 ml/dk; ≥175 ml/dk; ≥217 ml/dk. Fosfat klirensi; ≥177 ml/dk; ≥227 ml/dk; ≥239 ml/dk; ≥271 ml/dk. Kreatininklirensi; ≥182 ml/dk; ≥240 ml/dk; ≥250 ml/dk; ≥280 ml/dk. İnülinklirensi; ≥97; ≥113; ≥122; ≥166. |
| Teknik Özellikleri: | - Diyalizörlerin dış yapısı kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır. - Membran en az 500 mmHg basınca dayanıklı olmalıdır. - Diyalizörmembranı, diyaliz anında kan tutması olarak bilinen (pıhtılaşma) riskini artırmamalıdır. - Diyalizör ile AV-set bağlantı bölgelerinde diyaliz sırasında herhangi bir sebeple gevşeme olmamalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Diyalizörler steril ambalajda olmalı, üzerinde teknik özelliklerini gösteren bilgiler içermeli, üzerinde sterilizasyon türü ve geçerlilik süresi belirtilmelidir. - Sterilizasyon türü buhar, gama, irradyasyon, ısı veya elektron beam olmalıdır. |