SMT1757 SKLEROTERAPİ İĞNESİ,  ENTEROSKOP

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Enjeksiyon iğnesi EGD ve kolonoskopi enteroskopi prosedürlerinde kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İğne kalınlığı en az 23 G kılıf çapı ise 2.5 mm olmalıdır.
3. Enjeksiyon iğnesi uzunluğu 270 cm olmalıdır.
4. İğne uzunluğu en az 4 mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Enjeksiyon iğnesi king yapmayacak şekilde, eğimli endoskop içerisinden geçebilir özellikte olmalı ve iğne delmelerini ortadan kaldıracak paslanmaz çelik kılıfa sahip olmalıdır.
6. İğne Luer-lock handle’a sahip olmalıdır.
7. Daha iyi bir şekilde tamponlamaya olanak sağlayacak şekilde metal distal merkeze sahip olmalıdır.
8. ERCP prosedürleri sırasında pozisyonlandırma işleminin doğrulanabilmesi açısından shaftı ve ucu radyopak olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



