SMT1781 ENDOSKOPİK ANCHOR GRASPER TUTUCU, ÜÇ UÇLU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Gastrointestinal sistemindeki   endoskopik işlemlerde kullanılmak amacıyla üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. 2.8 mm- 3.2mm lik çalışma kanalında kullanılabilmelidir. 
3. Uzunluğu 165-240 cm arasında muhtelif boylarda olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Sistem tutamacı üzerindeki düğmeye basarak serbest bırakılmalı, tutamaç üzerindeki halkayı ittiğinde ise şaft ucundaki üçlü anchor şeklindeki grasper hızlı ve döngüsel bir hareketle dokunun içine girmeli ve bırakmamalıdır.
5. Anchoru dokunun içinden çıkarmak için tutmaç üzerindeki halkayı geri çekmelidir. Bu işlem ile beraber anchor döngüsel bir hareketle şaft içine girmelidir. 
6. Anchor grasper en az 1,5 kg ağırlığı taşıyabilmelidir.
7. Sistem flexible endoskoplara uyumlu olmalıdır.
8. Şaft parlamayı engelleyici siyah izolasyon ile kaplı olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	9.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



