|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Gastrointestinal sistemdeki biyopsi işlemlerinde dokuyu yakalamak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Oval veya timsah ağızlı çeşitleri olmalıdır. 2. 1,8 mm - 3,8 mm lik endoskopi kanallarından geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır. 3. Forseps uzunluğu 90-240 cm arasında olmalıdır. 4. Forseps ağız genişliği 1-7 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ünitede kullanılan koter cihazı ile uyumlu koter bağlantısı olmalıdır. 2. Kırılmaya ve deforme olmaya dirençli olmalıdır. 3. Forseps kulpları paslanmaz çelik olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |