	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün içindeki kamera sayesinde üst gastrointestinal sistem ve incebağırsak ve kolondan görüntü almak amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün muhtelif boyları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürünün görüş açısı en az 156 °derece olmalıdır.
4. Ürün yutulduktan sonra vücutta kaldığı süre içerisinde en az 8 saat süre ile görüntü aktarımı sağlayabilmelidir.
5. Üründen alınan görüntünün çözünürlüğü en az 256x256 piksel olmalıdır.
6. Ürün saniyede en az iki resim çekebilir özellikte olmalıdır.
7. Ürün çektiği görüntüleri wireless olarak kayıt cihazına veya 2 GB dahili hafızasına kayıt edip, harici aktarım cihazına takılarak bilgisayara aktarmalıdır.
8. Ürün optimum görüntüleri elde etmek için otomatik ışıklandırma kontrol sistemine sahip olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	9. Ürünler steril veya nonsteril ve tek kullanımlık olmalıdır.Nonsteril olan ürünler temiz hava şartlarında üretilmeli, istenildiğinde validasyon raporları sunulmalıdır.
10. Ürün tekli kutu içerisinde muhafaza edilerek teslim edilmelidir.
11. Ürünün kullanımıyla ilgili gerekli tüm ekipman ürünle birlikte teslim edilmelidir.  
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünle birlikte görüntülerin kaydı için gerekli olan kayıt cihazı ve diğer aksesuarlar kullanım amaçlı verilmelidir.  
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